葫芦岛市中心医院（三部）加速器建设项目

竣工环境保护验收总结报告

2019年3月20日，我院根据《葫芦岛市中心医院（三部）加速器建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号和《辽宁省环保厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》辽环发[2018]9号，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门决定等要求对本项目进行验收。

- 工程建设基本情况

葫芦岛市中心医院位于辽宁省葫芦岛市连山区连山大街15号，占地面积11.4万平方米，始建于1950年，是集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的三级综合医院。2006年兼并葫芦岛市第三人民医院（原锦化化工（集团）有限责任公司企业医院），组建葫芦岛市中心医院三部，本次项目位于葫芦岛市中心医院三部放疗中心地下一层。

本项目实际投资额为800万，环保投资为31.74万。

2015年4月葫芦岛市中心医院委托核工业二四零研究所科技开发部对加速器建设项目进行辐射环境影响评价，2015年9月完成该项目的报告表编制。2015年12月31日该项目通过了辽宁省环境保护厅环评审批（辽环审表[2015]88号）。葫芦岛市中心医院已于2018年9月8日申领了 《辐射安全许可证》（辽环辐证[02080]），有效期至2023年9月7日。种类和范围：使用Ⅴ类放射性源；使用II、III类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。2019年3月1日葫芦岛市中心医院委托辽宁禾泰环境服务有限公司进行该项目竣工环境保护验收监测

本项目环评及审批主要内容为：1台15MeV与1台6MeV直线加速器

验收主要内容为：1台10MeV直线加速器阶段验收

工程变动情况：工程主体防护均按照环评及环评批复进行施工建设，现新建10MeV直线加速器位于环评中15MeV加速器机房内，验收源项低于环评源项。无重大变更。

- 环境保护设施建设情况

本项目职业照射人员和公众的年有效剂量估算值远低于年剂量约束值，未对公众产生附加剂量。

- 验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收办法》（国环规环评[2017]4号）和《辽宁省环保厅关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（辽宁环发[2018]9号）的相关规定和要求，验收专家对验收监测报告和该院项目相关管理文件，依照相关管理制度及规定要件，认真讨论，验收专家组形成并提交了《葫芦岛市中心医院（三部）加速器建设项目竣工环境保护自主验收意见》。

验收现场核查纪要和自主验收意见如下：

1、加强工作人员管理，依法取得培训证；

2、完善管理制度，应急预案，加强应急演练。

3、院方做出只使用最大能量为6MeV的书面承诺，并向环保部门备案。

针对以上意见整改如下：

1、我院正在联系有关部门报名对辐射工作人员进行培训；

2、患者进出门已联系专业人员进行修复；

3、我院对未来放疗科治疗时使用10MeV加速器做准备，决定购买中子剂量当量率仪，防止有中子泄露。

- 验收人员信息

参加会议的人员：

建设单位：申奥、刘荣华、王振清、张阿桥、郝泽红、陆振国、张秋来、孙亚玲、刘朕维

施工单位：夏良

监理单位：潘阳

专家组：李冬梅、杨宇红、徐韬

验收监测单位：谷铮、付壮

葫芦岛市中心医院

2019年3月26日